## Slide 1: Sécurisation et vigilances des DM et DMDIV Regards croisés sur la matériovigilance (point de vue fabricant)
Journée régionale ANSM/ARS/OMEDIT – Lyon
18 février 2020
Brigitte RUBEL – Dirigeante
Laura NGUYEN VAN – Responsable Qualité & Affaires réglementaires

## Slide 2: Plan I. Présentation CG MEDICAL II. Traitement d’une matériovigilance au sein de CG MEDICAL Conclusion Nouveau Règlement 2017/745 sur DM (MDR)

## Slide 3: I. PRÉSENTATION CG MEDICAL

## Slide 4: I.1. Historique – Situation géographique
Création en 1990
Ternand (69620), située au nord de Lyon

## Slide 5: I.2. Moyens humains et techniques
Moyens humains
L’équipe CG Médical est composée de 23 personnes, répartie comme suit :
- Production des Housses de protection
- Qualité
- Equipe commerciale
- Back office fonction support et accompagnements clients
Moyens techniques
- Salle Blanche / 10 collaborateurs dédiés à la fabrication de nos housses
Classe ISO 8 ( norme ISO 14 644-1)
- Equipement : Soudeuse à défilement continu pour les sachets pelables
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène externalisée : société STERYLENE (69) Partenaire historique de proximité

## Slide 6
I.3. Une Entreprise : des femmes & des hommes

## Slide 7: I.4. Environnement de production
CONDITIONNEMENT - SCELLAGE
SALLE BLANCHE (ISO 8)
COUTURE
SALLE « GRISE »

## Slide 8
I.5. Dispositifs Médicaux - Classe I et Is

## Slide 9
I.5. Dispositifs Médicaux - Classe I et Is

## Slide 10: I.6. CG Médical en chiffres

## Slide 11: I.7.
  Notre motivation à venir à votre rencontre réside dans la pertinence à croiser nos regards une source supplémentaire dans notre processus d amélioration continue

## Slide 12: II. Traitement d’une matériovigilance au sein de CG MEDICAL

## Slide 13: II.1. Définitions
Matériovigilance : La matériovigilance s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché, qu'ils soient marqués CE ou non, en dehors de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques. La matériovigilance a pour objectif d'éviter que ne se (re)produisent des incidents et risques d'incidents graves (définis à l'article L.5242-2) mettant en cause des dispositifs médicaux, en prenant les mesures préventives et /ou correctives appropriées (Site ANSM)
Incident : tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d’un dispositif mis à disposition sur le marché, y compris une erreur d’utilisation due à des caractéristiques ergonomiques, ainsi que tout défaut dans les informations fournies par le fabricant et tout effet secondaire indésirable (Nouveau Règlement 2017/745 sur les DM)
Incident grave : tout incident ayant entraîné directement ou indirectement, susceptible d’avoir entraîné ou susceptible d’entraîner :
a) la mort d’un patient, d’un utilisateur ou de toute autre personne;
b) Une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou de toute autre personne;
c) Une menace grave pour la santé publique (Nouveau Règlement 2017/745 sur les DM)

## Slide 14: II.2. Détection de l’incident ou risque d’incident
3 cas possibles :
Cas 1 : Non-conformité détectée en interne
Cas 2 : Non-conformité détectée en externe = Réclamation client
Cas 3 : Notification directe de l’ANSM

## Slide 15: II.3. Cas 1 & 2 : Non-conformités (NC)
Interne ou externe
Traitées selon les procédures de gestion des non-conformités et des CAPA (Actions Correctives, Actions Préventives)
-> conforme à la norme ISO 13485 (version 2016) : Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences à des fins réglementaires

## Slide 16: II.3. Cas 1 & 2 : Non-conformités
Enregistrement de la NC dans SMQ
Détection de l’incident / risque d’incident
Traitement de la NC
Cas de matériovigilance ?
Fiches NC + CAPA (recueil informations, données de traçabilité, etc)
Procédures correspondantes selon norme ISO 13485
Clôture de la NC
Correction, analyse de cause, actions correctives/plan d’action
Vérification de l’efficacité des actions correctives
Avant ou après mise sur le marché
Signalement de l’incident / risque d’incident
Retrait/rappel de lot, action de sécurité

## Slide 17: II.4. Matériovigilance
Procédure « Matériovigilance » présente dans le système qualité
Analyse non-conformité : référence, n° lot, quantité incriminée, description précise de l’incident
Doit-on signaler l’incident / risque d’incident à l’ANSM ?
  Aide au signalement incidents - Formulaire Cerfa n°10246*05
  Selon gravité de l’incident (décès, dégradation de l’état du patient, etc)
  Selon récurrence de l’incident
Après analyse, le fabricant décide, en collaboration avec l’ANSM, de mettre ou non en place soit :
  Une action de sécurité
  Un retrait/rappel de lot

## Slide 18: II.4. Matériovigilance

## Slide 19: II.4. Matériovigilance
Le signalement à l’ANSM et à l’Organisme Notifié (ON) se fait sans délai par le correspondant matériovigilance
Le fabricant envoie le « Rapport fabricant relatif à un incident » (MEDDEV 2.12/rev 8) à l’ANSM
Le signalement doit être fait aux autorités compétentes des pays dans lesquels les produits sont vendus (appui des distributeurs le cas échéant)

## Slide 20: II.5. Exemples
Exemple 1 : NC interne
  A réception : identification d’un problème d’étiquetage (absence de la langue Française sur l’étiquette du produit)
  -> Ouverture d’une action corrective = réclamation fournisseur et traitement de la NC en interne avant mise sur le marché

## Slide 21: II.5. Exemples
Exemple 2 : NC externe (réclamation client)
  Eclatement du ballonnet d’une canule rectale lors de son utilisation.
  -> Non déclarée à l’ANSM : pas de matériovigilance (mauvaise manipulation du produit – injection d’eau au lieu d’injection d’air) – Après investigation, il a été confirmé un mésusage du produit.

## Slide 22: II.5. Exemples
Exemple 3 : NC externe (réclamation client)
  Lors d’une intervention chirurgicale, le manchon de la poignée de scialytique est tombé dans le ventre du patient
  -> Déclarée à l’ANSM : Réception de la «fiche de signalement d’un incident ou risque d’incident ». Echanges avec le correspondant matériovigilance de l’hôpital et l’ANSM (Rapport MEDDEV). Traitement de la NC. Pour le cas présent, le mode opératoire a été enrichi de nouvelles préconisations afin que l’incident ne se renouvelle pas.

## Slide 23: II.7. Communication entre les différentes parties
Difficultés rencontrées / interrogations :
  Etablissement de soins
  Manque d’informations/détails lors du signalement de vigilance
  Analyse du produit incriminé pas toujours possible
  Sur quels critères y a-t-il ouverture d’une «fiche de signalement d’un incident ou risque d’incident »(ANSM) / Courrier de réclamation auprès du fabricant ?
  ANSM
  Délais de traitement peuvent être longs
  Un retour est-il fait par l’ANSM auprès de l’hôpital à la clôture du dossier ?

## Slide 24: CONCLUSION

## Slide 25: Nouveau règlement 2017/745 sur DM (MDR)
En application à partir du 26 mai 2020 jusqu’en 2024 selon la classe du DM
Renforcement des exigences réglementaires :
  Nouvelles obligations des différents opérateurs économiques (fabricant, mandataire, importateur, distributeur)
  Surveillance après commercialisation
  Vigilance
  Base EUDAMED -> centralisation de la gestion des incidents + informations de vigilance au niveau européen, accessible à tous
  IUD (Identifiant Unique des Dispositifs) -> améliorer la traçabilité des DM, carte d’implant

## Slide 26: MERCI POUR VOTRE ATTENTION Avez-vous des questions ?